项目名称：北京师范大学磁共振成像系统采购项目

招 标 文 件

（第二册）

项目编号：3766-244BMCC01299

采购人：北京师范大学

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年12月

# 第五章 投标邀请

- 一、项目基本情况

1.项目编号：3766-244BMCC01299

2.项目名称：北京师范大学磁共振成像系统采购项目

3.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 | 是否允许进口 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京师范大学磁共振成像系统采购项目 | 一批 | 投标机型应为可用于人体扫描的7T和3T磁共振成像系统，具体内容详见第八章 | 是 | 7700 |

4.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

5.最高限价：无。

6.项目是否接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目是否接受分支机构参与投标：否；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

9.应按招标公告的规定购买/获取招标文件；

10.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

11.投标人在投标前应在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

12. 为保障设备的成熟度和多场地科研协作的能力，自2021年12月20日起至本项目采购公告发出之日止，投标人在中国境内应具有至少2套7T磁共振成像系统的销售业绩。

13.本项目只接受制造商或制造商的中国子公司或者其正式授权的代理商投标。

- 三、获取招标文件

1.时间：采购公告发出之日至2024年12月30日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC**-****标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC**-****”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价： 200 元/包。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年1月14日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室。

（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC**-****-1保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、北京师范大学采购信息网和机电产品招标投标电子交易平台发布。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京师范大学

地　　址：北京市海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师 zfcg@bnu.edu.cn

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张乐、马腾、吕绍山、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼，010－82370045、18600960203

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、马腾 、吕绍山、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼

电　话：010－82370045、18600960203

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

# 第六章   投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表中没有涉及到的具体内容或条款，以《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应内容和条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人：北京师范大学 |
| 1.2 | 招标机构名称：北京明德致信咨询有限公司 招标机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 联 系 人：张乐、马腾、吕绍山、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼 电 话：010-82370045 传 真：010-82370045 电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com |
| 1.3 | 项目概况：投标机型应为可用于人体扫描的7T和3T磁共振成像系统… 资金性质：财政性资金 |
| *2 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.本项目是否接受分支机构参与投标：否； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标； 9.应按招标公告的规定购买/获取招标文件； 10.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动； 11.投标人在投标前应在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。 12. 为保障设备的成熟度和多场地科研协作的能力，自2021年12月20日起至本项目采购公告发出之日止，投标人在中国境内应具有至少2套7T磁共振成像系统的销售业绩。 13.本项目只接受制造商或制造商的中国子公司或者其正式授权的代理商投标。 |
| 二、招标文件 |  |
| 5.2 | 本项目招标文件以中文编写。 |
| 6.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式(本须知里“书面形式”的定义包括书面信件、电报、电传、传真)加盖公章通知招标机构和招标人。招标机构对投标截止期15日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。 潜在投标人在收到上述书面通知后，应在规定的时限内以书面形式向招标公司回函确认。如果经过澄清，招标机构和招标人认为有必要对招标文件进行修改补充，则按“投标人须知”第7款和第19.2款进行。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标文件语言：中文。 投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10．3 | 本项目只允许提交一个投标方案。 |
| *11.2 | 本次招标不允许投标报价中的缺漏项，否则评标委员会将否决其投标。 |
| *11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| *11.5 | 本项目设最高投标限价，评标委员会将否决高于最高投标限价的投标； 本项目最高投标限价的金额为：不涉及。如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对人民币的转换，以便计算评标价是否超出最高投标限价。 |
| *11.6.1 1) | 关境内制造的货物 ①投标报价为：完税且货到项目安装现场价 ②相关费用：包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③投标人应提供：货物的安装、调试、验收，质保服务期内的维修、维护、对买方人员的培训等其他伴随服务费用，保证仪器设备正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品费用，并包含在投标总价中。 |
| *11.6.1 2) | 投标截止时间前已经进口的货物 ①投标报价为：完税且货到项目安装现场价 ②相关费用：包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、含从工厂发货到储存库房再到用户指定安装现场的全程运输费、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③投标人应提供：货物的安装、调试、验收，质保服务期内的维修、维护、对买方人员的培训等其他伴随服务费用，保证仪器设备正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品费用，并包含在投标总价中。 |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物 投标报价为：DAP北京师范大学报价方式，进口代理公司由北京师范大学指定。本项目报价应包含到北京师范大学一切费用，包括但不限于设备系统价格、从产地到北京师范大学指定地点的运输费用和保险费用、国家临时征收特别关税如原产地关税以及产地变更产生的关税、货物的安装、调试、验收，质保服务期内的维修、维护、买方人员培训等其他伴随服务费用，保证仪器设备正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品费用，均包含在投标总价中。 关于应缴纳的关税、增值税相关问题：中标人需承诺配合北京师范大学办理进口手续，同时承诺中标人投标文件中产品产地、型号、配置等信息均真实有效，办理进口手续过程中如出现产品产地、型号、配置等信息与投标文件不符，中标人将承担所有责任。不管因何因素，导致无法免税的情形，中标人自行承担一切税费。 |
| *12.1 | 关境内提供的货物报价货币：人民币。 |
| *12.2 | 关境外提供的货物报价货币：人民币。 |
| *13.1 | 本次招标不接受联合体投标 |
| *13.3 1） | 本项目只接受制造商或制造商的中国子公司或者其正式授权的代理商投标，如果投标人所提供的货物不是自己制造的，接受投标人提供的制造厂商针对本项目的正式的授权书原件，或中国子公司出具的正式授权书（见格式IV-9-4） |
| *13.3 3） | 业绩要求： 为保障设备的成熟度和多场地科研协作的能力，自2021年12月20日起至本项目采购公告发出之日止，投标人在中国境内应具有至少2套7T磁共振成像系统的销售业绩，投标需提供证明文件，包括合同关键页（首页、金额页，合同清单、签字盖章页）复印件及验收单（加盖双方公章） |
| *13.3 4） | 投标人须提供由其开立基本账户的银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件(如资信证明中明确注明复印无效的则必须提供该资信证明原件，招标机构保留审核原件的权利)，如投标人为中国境内注册的企业还应提供中国人民银行出具的开户许可证复印件（加盖公章）； |
| *13.3 5） | 1、国内投标人须提供“企业法人营业执照副本”的复印件，国外投标人应提供同等效力的“商业登记证”或其它证明文件。 2、投标书 致：（采购人或采购代理机构） 根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份： 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下： （1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。 （2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起__ _个日历日。 （3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。 （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 （5）我方已详细审查全部招标文件，包括第 号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 （6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。 （7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。 （8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 （9）如我方所投产品为进口产品，我方承诺配合北京师范大学办理进口手续，同时承诺我方投标文件中产品产地、型号、配置等信息均真实有效，办理进口手续过程中如出现产品产地、型号、配置等信息与投标文件不符，我方将承担所有责任。不管因何因素，导致无法免税的情形，我方自行承担一切税费。 与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 地址________________________ 电话____________________________ 手机号________________________电子邮件________________________ 投标人授权代表签字 投标人名称（全称） 投标人开户银行（全称） 投标人银行账号 投标人公章 日期 3、投标人资格声明书 致：采购人或采购代理机构 在参与本次项目投标中，我单位承诺： 1. 我公司是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织，，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 2.我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。我公司不是本项目的采购代理机构及其分支机构。 3.我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。 4.在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。 5.我公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 6.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）： 序号; 单位名称; 相互关系. 1. 2. …. 上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 投标人名称（加盖公章）： ____________ 日期：_____年______月______日 说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。 |
| 14.3 2） | 备件和专用工具清单：质保期满后连续运行10 年所需的备件和专用工具清单。 |
| 14.3 4） | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料应为投标货物制造商公开发布的印刷资料、制造商盖章的技术说明、检测机构出具的检测报告或投标人加盖公章的承诺函。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| 15.1 | 投标人应提交投标保证金：150万元 |
| 15.3 2） | 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC**-****-1保证金。 以银行保函形式提交投标保证金，保函的格式和各项条款应与招标文件规定的一致（内容详见招标文件第一册格式Ⅳ-7）。开具银行保函的要求： <a>由中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级分行开具；或者 <b>由中华人民共和国境内注册的银行在中华人民共和国境外设立的分行开具；或者 <c> 由中华人民共和国境外注册和营业的银行出具的保函须由中国银行总行营业部或者其海外分行通知、转交、转开或者核印鉴； 银行保函的有效期应与投标有效期一致。 |
| 15.8 | 发生《投标人须知》第15.8 条规定的情形给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当赔偿超过部分的损失。 |
| 16.1 | 提交投标文件的截止日：详见第五章投标邀请 投标有效期：120天 |
| 17.1 | 副本的份数：7 份,电子介质投标文件2份。（电子文件规定：提供投标文件正本的可编辑word版本和盖红章的PDF扫描件版本，存储载体为USB存储设备） |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件的密封和标记： （1）投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，或者正、副本密封袋/箱放入一个密封包装箱里。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”字样。 （2）为方便开标唱标，投标人应当将“开标一览表”单独密封，并在密封袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”中报价应当与投标文件正本报价相一致，若不一致则以“开标一览表”价格为准。 （3）投标人应当将“投标保证金”单独密封，并在密封袋/箱上标明“投标保证金”字样，与投标文件一并提交。 （4）投标文件中若有降价说明等特殊文件，在投标截止时间前单独密封提交，否则，评标时不予认可。 |
| 18.2 1） | 投标书递交至：详见第五章投标邀请 |
| 18.2 2） | 项目名称、招标邀请的标题、招标编号和开标日期和时间：详见第五章投标邀请 |
| 19.1 | 投标截止日期和时间：详见第五章投标邀请 递交地点：详见第五章投标邀请 |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 公开开标的日期和时间：详见第五章投标邀请 地点：详见第五章投标邀请 |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25 | 评标货币：人民币。 以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对外币的转换，以便计算评标价。 |
| 27.1 | 评标因素及其权重：价格（30%）、商务（12%）、技术(33%)、服务(25%) 评价程序和定标原则：在投标满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标文件进行综合评价后，按投标人综合评价的结果由优到劣的顺序，推荐综合排名第一的投标人为中标候选人。综合评价值相同的，将依照价格、技术、商务、服务优先次序，根据其评价值高低进行排序。 若综合排名第一的投标人的评标价格超过全体有效投标人评标价格平均值40%以上，或者技术评分低于全体有效投标人技术评分平均值30%以上的，将不得被确定为推荐中标人。 |
| 27.2.1 | 价格评价内容包括：投标报价。 商务评价内容包括：维保时间 技术评价内容包括：技术参数响应、节能环保。 服务评价包括：项目理解与分析、实施方案、人员配备、服务质量保证、服务管理应急预案 |
| 27.2.3 | 1）有效独立评价值 评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值 （称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 2）评价值精确到小数点后2位。 |
| 27.3.2 | 投标价格的评价： 以符合采购文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×30。 说明：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。小型和微型企业须按项目性质填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。 |
| 27.4.2 | 商务因素的评价 （1）维保时间（12分） 审查投标人提供的免费延保时间，在招标文件要求的质保12个月基础上，免费延保时间每增加12个月加3分，最高得12分 |
| 27.5.2 | 技术因素的评价： （1）技术参数响应（29分）： 响应文件对采购文件第五章的响应程度。 技术参数全部满足采购文件要求，得满分。 “*”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效响应； “#”号项每有一项不满足扣2分（共14项） 其它普通指标，共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分 注：投标人需在技术规格响应/偏离表中对本招标文件项目要求技术规格的所有内容进行点对点应答，需在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明或解释，否则视为负偏离。漏报技术条款视为负偏离。 （2）节能环保（4分）： 中国对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件的，每提供一种优先采购的节能产品加1分，最高加2分；每提供一种环保产品加1分，最高加2分。 |
| 27.6.2 | 服务因素的评价： （1）项目理解与分析（5分） 审查投标人提供的项目理解与分析，包括但不限于：按照对本项目背景，结合投标人自身经验对项目重点难点进行分析。 - 论述完整，内容完整无缺失，分析全面，技术支撑充分，得5分; - 论述完整，不存在内容缺失，但存在技术支撑缺陷或细节内容不够充分，得3分; - 论述存在内容缺失及技术支撑缺陷，得1分; - 未提供，得0分。 （2）实施方案（5分） 根据投标人针对本项目提供的项目实施整体方案进行综合评审，包括但不限于：实施进度、实施质量保障方案、安装调试方案等。 - 方案设计合理、条理清晰、内容全面专业，可实施性及针对性强，整体规划合理，完全符合项目需求，得5分； - 方案设计基本合理、条理基本清晰、内容基本完善，针对性低，基本符合项目需求，得3分； - 方案设计可行性低、条理不够清晰、内容不够全面专业，无针对性，得2分； - 方案设计有缺失，合理性低，不能够保障项目实施，得1分； - 未提供相关内容的，得0分。 （3）人员配备（5分） 审查投标人提供的拟投入本项目的团队人员，包括但不限于：项目负责人、技术负责人、设计人员、安装人员、驻场科学家/工程师、磁共振成像应用培训师、磁共振成像系统维修工程师等。 - 配备合理可行，专业性强，经验丰富，职责分工明确，得5分； - 基本合理可行，专业性一般，经验一般，职责分工比较明确，得3分； - 基本合理可行，专业性较差，职责分工混乱，得1分； - 本项未提供，得0分。 （4）服务质量保证（5分） 审查投标人提供的服务质量保障承诺，包括但不限于：服务体系完备情况（履行本项目所要求服务所需的软、硬件条件），维保方案、科研支持方案、培训方案等。 - 方案具体全面，有完善的技术支持和服务保障体系、维保方案合理、科研支持和培训方案可行且针对性强，故障响应时间优于招标文件要求，完全满足招标文件要求，得5分； - 方案基本详细，技术支持和服务保障体系、维保、科研支持和培训方案基本完善，有可实施性，故障响应时间满足招标文件要求，得3分； - 方案简单，合理性、可行性、针对性低，得1分； - 未提供相关内容的，得0分。 （5）服务管理应急预案（5分） 审查投标人提供的服务管理应急预案，包括但不限于：服务过程可能遇到的紧急情况的认识、应急预案（如：失火，断电，物料损坏等）。 - 对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得5分； - 对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得3分； - 对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分； - 本项未提供，得0分。 |
| 27.8.1 | 本项目推荐1名中标候选人。 |
| 六、授予合同 |  |
| 36 | 中标人须向招标方按如下标准和规定交纳招标服务费： - 以中标合同总金额作为收费的计算基础。 - 招标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文有关规定执行（单项总金额不超过15万元），按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 - 招标服务费以人民币支付。 - 招标服务费的交纳方式：收到招标机构发出的中标通知书后15日内向招标机构交纳招标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等方式支付。 |

# 第七章   合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不涉及 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 产品交付时，采购人或采购人指定的收货人对产品的种类、规格、数量、包装、表面瑕疵进行检验，若产品数量较多，采购人或采购人指定的收货人也可随机抽验。对于不符合约定的种类、规格的产品，或包装严重破损，或存在严重表面瑕疵的产品，均视为不合格产品。对于不合格产品，采购人或采购人指定的收货人可以拒绝接收。若不合格产品的比例（若随机抽验的，则为随机抽验的不合格产品比例）达到指定比例的，采购人或采购人指定的收货人有权选择拒绝接收不合格产品或拒绝接收该次交付的全部产品。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方不得将本合同义务分包给其他第三方。 乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 符合国家相关规定 |
|  | 指定现场 | 采购人指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | （1） 乙方负责货物的运输、安装、调试及检测，并提供此过程中必要的工具和耗材。 （2） 收货时货物外包装完好，货物名称、数量、规格、型号及厂家名称等与合同约定及装箱单相符。对于磁体间射频屏蔽和磁屏蔽，乙方应负责安排第三方专业检测，向甲方出具检测报告。 （3） 货物运达甲方使用场地后，乙方应及时安装调试，在3个月内交付使用。 （4） 产品安装调试完毕后运行稳定、可靠，各项功能与招投标文件、采购合同及产品出厂技术指标相符。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 装运后由乙方按合同金额110%根据国际商会巴黎出版的《Incoterms 2010》投保一切险和战争险。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备自安装调试完毕并验收合格后，质保≥12个月。，投标人所提供产品中如包含第三方产品，投标人应保证该产品质保期≥12个月，其中射频屏蔽和磁屏蔽质保期≥36个月。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 维修响应速度：维保期内需提供24小时×365天技术电话支持，电话响应时间≤30分钟；需配备磁共振成像系统维修工程师，对无法远程解决的问题，安排工程师在≤24小时到达设备使用现场予以解决。 如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 按照国家相关规定执行 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 国产产品：买方于合同生效后1个月内向卖方支付30%合同价款，于设备安装调试完毕且由采购人组织全面验收合格后向卖方支付70%合同价款。 进口产品：货物出厂前买方甲方将货款付给买方指定的外贸公司，外贸公司与中标（成交）供应商指定的境外执行机构签订外贸合同，合同价款的80%以信用证（凭发运单据承兑）方式开具给中标（成交）供应商指定的境外执行机构，合同价款的20%待采购人组织全面验收合格后电汇至中标（成交）供应商指定的境外执行机构。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 按照国家相关规定执行 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 应提供的伴随服务：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）均适用 （6）卖方负责货物的运输、安装、调试及检测，并提供此过程中必要的工具和耗材 （7）卖方为磁体间射频屏蔽和磁屏蔽安排第三方专业检测，向买方出具检测报告 （8）卖方提供终身维保服务，免费维保期内卖方提供免费整机维保（包括但不限于磁体、冷头、线圈、水冷机的维保，必要的备品备件及液氦等耗材提供） （9）免费维保期内，卖方提供免费的新技术硬件升级；不涉及硬件的所有软件终身免费升级 （10）设备安装调试后6个月内，卖方提供设备基本操作现场培训，满足买方日常科研使用需求 （11）开放序列开发科研平台，为序列开发平台的使用提供相关的技能培训、技术支持和资源支持 （12）卖方派遣驻场科学家/工程师提供序列调试、序列开发、图像重建等方面的现场支持，服务时间≥5年 （13）免费维保期内，卖方安排专职磁共振成像应用培训师，对买方进行设备使用、维护及安全管理方面的现场培训，频率≥1次/年 （14）免费维保期内，卖方提供序列和图像重建现场培训，频率≥1次/年 （15）免费维保期内，卖方提供磁共振成像设备应用或平台管理方面的培训课程2人次/年 （16）卖方所提供产品中如包含第三方产品，卖方应保证该产品质保期≥12个月，其中射频屏蔽和磁屏蔽质保期≥36个月；卖方须协助买方与第三方签订质保期后的维保合同。 （17）买方现有一套老旧3T磁共振成像系统设备需移除，卖方应免费提供旧机拆卸移除服务 。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 按照国家相关规定执行 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款20 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿买方所有损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 按1）有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除： i乙方迟延交付合同货物超过30日； ii合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标； iii合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保； iv 乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品； v.乙方不得将本合同项下的义务转包给第三方。 2）乙方分批交付货物，其中一批货物不交付或者交付后由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标的，甲方有权解除本合同。 3）本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 采购人所在地的 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | - 乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。 - 如果本合同中所购买产品包括进口产品，其对应的外贸合同为DAP 合同，按DAP 条件交货，相关保险由乙方负责。 - 甲方视场地准备等工作进度变动可能延期通知乙方交货，乙方须在接到通知后9个月内完成交付。 - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。 - 合同签订后2年内交货（乙方须在接到甲方通知后9个月内完成交付）。 |

附件1：投标产品组成明细表（需按照每一个标的设备，分别单独填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 设备制造商/国别 | 设备原产地 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

如投标产品为进口产品，供应商应将系统配置组成中具有独立功能的部分，按照上表所列内容单独列明。

该表将作为后续进口执行的参考依据，必须保证填写信息准确，以免影响后期进口执行。

因填写此表信息有误产生的相关责任，由供应商自行承担。

# 第八章  项目需求简介

| 标的名称 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京师范大学磁共振成像系统采购项目 | 一批 | 投标机型应为可用于人体扫描的7T和3T磁共振成像系统，具体内容详见本章 | 是 | 7700 |

1、超出预算金额或最高限价的投标文件将被拒绝。

2、本项目所属行业：工业

3、项目属性：货物

一、项目概况

超高场磁共振成像系统：7T磁共振成像系统技术规格（1台）（核心产品）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |
| *1.1 | 投标机型应为各生产商目前在售的适用于人体神经系统成像方向的最新、最先进的7T机型和软硬件配置，并且该机型已经取得中国NMPA、美国FDA或欧盟CE医疗器械相关认证中的至少一项。 |  |
| 1.2 | 以下各项功能指标，如果对应的模块不是生产商的正式产品部件，而是以开发包、测试包、科研支持包、第三方共享包等形式提供的，需要在备注中声明。 |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | 7T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 高阶匀场 | 具备 |
| 2.6.1 | 二阶匀场 | 具备 |
| 2.6.2 | 三阶匀场 | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围xy轴 | ≤5m |
| 2.8 | 5高斯线范围z轴 | ≤8m |
| #2.9 | 磁场均匀度测量方法 | VRMS，24平面法测量 |
| #2.9.1 | 10cm DSV典型值 | ≤0.002ppm |
| #2.9.2 | 20cm DSV典型值 | ≤0.02ppm |
| #2.9.3 | 30cm DSV典型值 | ≤0.1ppm |
| #2.9.4 | 40cm DSV典型值 | ≤0.2ppm |
| #2.9.5 | 50cm DSV典型值 | ≤1.5ppm |
| 2.1 | 液氦消耗量：零液氦挥发 | 具备 |
| 2.11 | 磁体最小孔径 | ≥60cm |
| 2.12 | 集成常规匀场程序 | 具备 |
| 2.13 | 高级B0和B1匀场 | 具备 |
| 2.14 | 磁体长度 | ≤3.3 m |
| *2.15 | 磁体运输重量 | ≤30,000kg |
| #2.16 | 磁体运输方式 | 冷磁体空运 |
| *2.17 | 磁体运输通道需求：直线通道和直角转弯处宽度需求≤3.9m，且高度需求≤3.65 m | 满足 |
| *2.18 | 磁体间和设备间高度最低施工需求 | ≤4.2 m |
| 3. 梯度系统 |  |  |
| *3.1 | 单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非峰值、非有效值） | ≥80mT/m |
| *3.2 | 单轴最大切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200T/m/s |
| 3.3 | 最大X轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.4 | 最大Y轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.5 | 最大Z轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 4. 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.2 | 射频发射功率（合计） | ≥8kW |
| 4.3 | 并行发射通道数 | ≥8通道 |
| *4.4 | 可同时工作的独立接收通道数（射频柜或线圈内ADC模数转化器数量） | ≥64个 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |
| *5.1 | 适用于科研数据采集的神经系统专用高通道线圈 | 发射通道≥8，接收通道≥32 |
| 6. 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU主频大小 | ≥2.66GHz |
| 6.2 | 内存大小 | ≥32GB |
| 6.3 | 计算机显示器 | ≥19英寸彩色LCD |
| 6.4 | 图像数据导出接口 | 具备 |
| 6.4.1 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 6.4.2 | 局域网文件传输接口 | 具备 |
| 6.5 | 主机硬盘容量 | ≥500GB |
| 6.6 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 7. 检查环境 |  |  |
| 7.1 | 扫描床类型 | 可电动垂直、水平方向移位 |
| 7.2 | 扫描床最大承重 | ≥200Kg |
| 7.3 | 优化进床模式以增加患者舒适度 | 具备 |
| 7.4 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 7.5 | 病人监视系统 | 具备 |
| 7.6 | 照明、通风、对讲通话 | 具备 |
| 7.7 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 7.8 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 7.9 | 心电触发 | 具备 |
| 7.1 | 呼吸触发 | 具备 |
| 7.11 | 脉搏触发 | 具备 |
| 7.12 | 特定吸收率SAR实时监控 | 具备 |
| 8. 扫描序列和应用（鉴于不同厂商在序列命名上存在差异，应答序列可以使用不同的名称，但是在序列功能和序列波形实现上，必须为行业公认的对等序列） |  |  |
| 8.1 | 自旋回波(SE)序列 | 具备 |
| 8.2 | 反转恢复(IR)序列 | 具备 |
| 8.3 | 2D/3D FLASH序列 | 具备 |
| 8.4 | 2D/3D FISP序列 | 具备 |
| 8.5 | 2D/3D PSIF序列 | 具备 |
| 8.6 | 2D/3D TrueFISP序列 | 具备 |
| 8.7 | 2D/3D MEDIC序列 | 具备 |
| 8.8 | 2D/3D TurboFLASH (MPRAGE)序列 | 具备 |
| 8.9 | 3D VIBE 序列 | 具备 |
| 8.1 | 2D/3D TSE序列 | 具备 |
| 8.11 | 双对比TSE | 具备 |
| 8.12 | RESTORE TSE序列 | 具备 |
| 8.13 | 3D SPACE序列 | 具备 |
| 8.14 | 2D/3D TurboIR序列 | 具备 |
| 8.15 | 2D/3D HASTE序列 | 具备 |
| 8.16 | 2D/3D 反转恢复HASTE | 具备 |
| 8.17 | 2D/3D单次激发TSE | 具备 |
| 8.18 | 2D/3D Time-of-Flight (ToF) 血管造影 | 具备 |
| 8.19 | 2D/3D相位对比血管造影 | 具备 |
| 8.2 | 单次激发EPI | 具备 |
| 8.21 | 2D/3D分段EPI | 具备 |
| 8.22 | 3D GRE场图 | 具备 |
| 8.23 | 实时在线弥散成像 | 具备 |
| 8.24 | DTI弥散张量成像技术 | 具备 |
| 8.25 | DTI纤维束追踪技术 | 具备 |
| 8.26 | 3D PACE运动校正技术 | 具备 |
| 8.27 | 基于k空间的并行采集技术 | 具备 |
| 8.28 | 实时脑功能成像 | 具备 |
| 8.29 | 自动层片定位技术 | 具备 |
| 8.3 | 磁敏感加权成像(SWI) | 具备 |
| 8.31 | 多层同时激发并行采集加速技术 | 具备 |
| 8.32 | 7T专用神经序列及应用软件包 | 具备 |
| 8.33 | 7T专用基于SPACE技术的3D FLAIR序列 | 具备 |
| 8.34 | 7T专用低SAR序列包括：Hyperecho和可变翻转角技术 | 具备 |
| 9. 高级影像后处理工作站 |  |  |
| 9.1 | 主频 | ≥2.4GHz |
| 9.2 | 内存 | ≥6GB |
| 9.3 | 硬盘容量 | ≥128G |
| 9.4 | 显示器 | ≥19英寸彩色LCD |
| 9.5 | MIP,MPR,SSD,VRT等 | 具备 |
| 9.6 | 灌注后处理分析 | 具备 |
| 9.7 | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |
| 9.8 | 频谱后处理分析 | 具备 |
| 9.9 | 弥散张量后处理分析 | 具备 |
| 9.1 | 白质纤维束成像软件包 | 具备 |
| 10. 附属设备（附属设备性能指标需要满足主设备的需求，并且相互兼容） |  |  |
| 10.1 | 不间断电源(MRI计算机系统) | 具备 |
| 10.2 | 磁体间磁屏蔽系统（包含射频屏蔽和磁屏蔽） | 具备 |
| 10.3 | 水冷系统 | 具备（提供品牌和型号） |
| 10.4 | 恒温恒湿精密空调系统 | 具备 |
| 10.5 | 7T兼容功能磁共振成像视听刺激呈现和反馈系统 | 具备 |
| 10.5.1 | 视觉任务刺激呈现屏幕分辨率不低于1920x1080@60Hz | 具备 |
| 10.5.2 | 双通道听觉刺激呈现，耳机与头线圈或头颈联合线圈兼容 | 具备 |
| 10.5.3 | 2x2被试反应键盘 | 具备 |
| 10.5.4 | 4x2被试反应键盘 | 具备 |
| 10.6 | 主控电脑操作台两套 | 具备 |
| 10.7 | 线圈存储车/存储柜 | 具备 |
| 10.8 | 病人监控系统（监控磁体间内被试情况） | 具备 |
| 11. 其他要求 |  |  |
| 11.1 | 投标方负责以上所有设备（包含附属设备）的运输、安装和调试（包括但不限于磁体的运输、吊装和就位） | 提供 |
| 11.2 | 使用手册中包含英文版本手册 | 提供 |
| 11.3 | 提供现场培训服务 | 提供 |
| *11.4 | 开放序列开发科研平台 | 提供 |

磁共振成像系统：3T磁共振成像系统技术规格（1台）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |
| *1.1 | 投标机型应为可用于人体全身扫描的3T磁共振成像系统，并且是各生产商目前面向科研场地销售的核心机型，投标配置应包含该机型适用于人体神经系统成像方向的所有核心功能模块；该机型应已取得中国NMPA认证，并且已经取得美国FDA或欧盟CE认证中的至少一项。 |  |
| 1.2 | 以下各项功能指标，如果对应的模块不是生产商的正式产品部件，而是以开发包、测试包、科研支持包、第三方共享包等形式提供的，需要在备注中声明。 |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | 3T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 高阶匀场（2阶及以上） | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围xy轴 | ≤3.5m |
| 2.8 | 5高斯线范围z轴 | ≤6.0m |
| #2.9 | 磁场均匀度测量方法 | VRMS，24平面法测量 |
| #2.9.1 | 10cm DSV典型值 | ≤0.0008ppm |
| #2.9.2 | 20cm DSV典型值 | ≤0.01ppm |
| #2.9.3 | 30cm DSV典型值 | ≤0.05ppm |
| #2.9.4 | 40cm DSV典型值 | ≤0.2ppm |
| 2.10 | 液氦消耗量: 零液氦挥发 | 具备 |
| 2.11 | 磁体最小孔径 | ≥60cm |
| 2.12 | 磁体安全装置 | 提供 |
| 2.13 | 检查室安全装置 | 提供 |
| 2.14 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/hour |
| 3. 梯度系统 |  |  |
| *3.1 | 单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非峰值、非有效值） | ≥80mT/m |
| *3.2 | 单轴最大切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200T/m/s |
| 3.3 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |
| 3.4 | 最大X轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.5 | 最大Y轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.6 | 最大Z轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.7 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.9 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.1 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.11 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥2250V |
| 3.12 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥900A |
| 3.13 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.14 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 4. 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.2 | 射频并行发射平台，即两组或两组以上射频可并行激发用于多维选择性脉冲成像 | 具备 |
| 4.3 | 射频放大器 | 固态前放 |
| 4.4 | 射频发射功率 | ≥40kW |
| 4.5 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤±2x10-10 |
| 4.6 | 区域选择性射频激发 | 具备，注明名称 |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 4.8 | 双频载波传输技术 | 具备 |
| *4.9 | 可同时工作的独立接收通道数（射频柜或线圈内ADC模数转化器数量） | ≥64个 |
| 4.1 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| 4.11 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |
| 4.12 | 磁体内置一体化数字射频发射系统，射频发射由设备间到磁体间光纤数字传输 | 具备 |
| 4.13 | 磁体内置一体化数字射频接收系统，射频接收由磁体间到设备间光纤数字传输 | 具备 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 头颈联合矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 5.2 | 体部矩阵线圈 | ≥30通道(组合或单独使用) |
| 5.3 | 脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| 5.4 | 全中枢神经系统线圈 | ≥52通道（单独或组合使用） |
| 5.5 | 大号柔性矩阵线圈 | ≥4通道 |
| 5.6 | 小号柔性矩阵线圈 | ≥4通道 |
| *5.7 | 适用于科研数据采集的原厂神经系统专用高通道线圈 | ≥64通道 |
| 5.8 | 环形表面线圈(直径10-14cm) | 具备 |
| 6. 静音技术 |  |  |
| 6.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 具备 |
| 6.2 | 声阻尼材料技术 | 具备 |
| 6.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 具备 |
| 6.4 | 低噪音成像序列技术 | 具备 |
| 7. 计算机系统 |  |  |
| 7.1 | 主计算机CPU | ≥6核 |
| 7.1.1 | 主频大小 | ≥3.6GHz |
| 7.2 | 内存大小 | ≥64GB |
| 7.3 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 7.3.1 | 显示器分辨率 | ≥1920×1080 |
| 7.4 | 图像数据导出接口 | 具备 |
| 7.4.1 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7.4.2 | 局域网文件传输接口 | 具备 |
| 7.4.3 | CD/DVD导出 | 具备 |
| 8. 系统后处理功能 |  |  |
| 8.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 8.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |
| 8.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |
| 8.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |
| 8.5 | 电影回放软件 | 具备 |
| 8.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 8.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 8.8 | ADC-map | 具备 |
| 8.9 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 8.1 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 9. 检查环境 |  |  |
| 9.1 | 扫描床类型 | 可电动垂直、水平方向移位 |
| 9.2 | 扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| 9.3 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |
| 9.4 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 9.5 | 病人监视系统 | 具备 |
| 9.6 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |
| 9.7 | 最低床位 | ≤65cm |
| 9.8 | 检查床最大床速 | ≥20cm/s |
| 9.9 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |
| 9.1 | 遥控线圈更换 | 具备 |
| 9.11 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 9.12 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 9.13 | 磁体内生理信号显示 | 具备 |
| 9.14 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 9.15 | 无线心电触发 | 具备 |
| 9.16 | 无线呼吸触发 | 具备 |
| 9.17 | 无线指脉触发 | 具备 |
| 9.18 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |
| 10. 智能操作平台 |  |  |
| 10.1 | 头部扫描层片自动定位功能 | 具备 |
| 10.2 | 支持多线圈连接和自动进床，可以通过单次摆位实现多部位扫描 | 具备 |
| 10.3 | 可实现全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |
| 10.4 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 10.5 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |
| 11. 扫描参数 |  |  |
| 11.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 11.2 | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 11.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 11.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 11.5 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 11.6 | FSE最大回波链长度 | ≥1024 |
| 11.7 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 12. 扫描序列（鉴于不同厂商在序列命名上存在差异，应答序列可以使用不同的名称，但是在序列功能和序列波形实现上，必须为行业公认的对等序列） |  |  |
| 12.1 | 自旋回波(SE) |  |
| 12.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 12.1.2 | 2D FSE | 具备 |
| 12.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 12.1.4 | 3D FSE | 具备 |
| 12.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 12.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 12.1.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 12.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 12.2 | 反转恢复（IR） |  |
| 12.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 12.2.2 | 快速IR序列(水/脂抑制技术) | 具备 |
| 12.2.3 | 水抑制(T1/T2 FLAIR) | 具备 |
| 12.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 12.2.5 | 真实影像IR(灰白质对比) | 具备 |
| 12.2.6 | 高级水/脂分离技术 | 具备 |
| 12.2.7 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |
| 12.3 | 梯度回波(GRE) |  |
| 12.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 12.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |
| 12.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备 |
| 12.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 12.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 12.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 12.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 12.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 12.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 12.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 12.4 | 平面回波(EPI) |  |
| 12.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 12.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 12.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 12.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 13. 神经系统成像 |  |  |
| 13.1 | 弥散成像 | 具备 |
| 13.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |
| 13.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |
| 13.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 13.1.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 13.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 13.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 13.1.7 | 可选优化B值 | 具备 |
| 13.1.8 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 13.1.9 | 白质纤维束成像 | 具备 |
| 13.1.10 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |
| 13.1.11 | 高清弥散成像（多次激发分段读出） | 具备 |
| 13.1.12 | 弥散谱成像（DSI） | 具备 |
| 13.1.13 | 弥散谱成像（DSI）方向数 | ≥512方向 |
| 13.1.14 | 支持使用自定义的b值和方向 | 具备 |
| 13.2 | 灌注成像 | 具备 |
| 13.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |
| 13.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |
| 13.2.3 | 实时rCBV分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.4 | 实时TTP分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.5 | 实时MTT分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 13.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |
| 13.3 | 磁敏感成像 | 具备 |
| 13.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |
| 13.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |
| 13.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |
| 13.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |
| 13.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |
| 13.4 | 脑功能成像 | 具备 |
| 13.4.1 | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |
| 13.4.2 | 功能区域成像 | 具备 |
| 13.4.3 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |
| 13.4.4 | 中枢神经反射定位脑功能成像 | 具备 |
| 13.4.5 | 前瞻性运动校正技术 | 具备 |
| 13.4.6 | fMRI信号稳定性（TR=2s，连续扫描10分钟，ROI内像素均值构成的时间曲线，除以曲线均值，再经二次多项式拟合去除低频漂移后，测量峰峰值） | ≤0.5% |
| *13.5 | 指纹数据成像平台 | 具备 |
| 13.5.1 | 指纹序列参数在扫描过程中伪随机变化 | 具备 |
| 13.5.2 | 与序列对应的丰富的指纹数据字典 | 具备 |
| 13.5.3 | 图像生成基于所获得的的指纹数据与指纹数据字典的模式匹配 | 具备 |
| 13.6 | 其他成像 |  |
| 13.6.1 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |
| 13.6.2 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 13.6.3 | 一次扫描多对比成像 | 具备 |
| 14. 波谱成像 |  |  |
| 14.1 | 自动匀场方式 | 具备 |
| 14.2 | 手动匀场方式 | 具备 |
| 14.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |
| 14.4 | 自动频谱分析 | 具备 |
| 14.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |
| 14.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |
| 14.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |
| 14.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |
| 14.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |
| 14.1 | PRESS技术 | 具备 |
| 14.11 | STEAM技术 | 具备 |
| 14.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |
| 14.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |
| 14.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |
| 14.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |
| 14.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |
| 14.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |
| 14.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |
| 14.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |
| 15. 骨关节成像 |  |  |
| 15.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 15.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 15.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 15.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 15.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 15.6 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 16. 采集加速技术 |  |  |
| *16.1 | 相位编码方向并行采集技术 | 具备 |
| 16.1.1 | 基于图像算法 | 具备 |
| 16.1.2 | 基于k-空间算法 | 具备 |
| 16.1.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备 |
| #16.1.4 | 并行采集加速因子 | ≥16 |
| 16.1.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |
| 16.1.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |
| 16.1.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |
| 16.1.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |
| *16.2 | 多层同时激发并行采集技术 | 具备 |
| #16.2.1 | 最大加速因子 | ≥8 |
| 16.2.2 | 可用于BOLD序列 | 支持 |
| 16.2.3 | 可用于DTI和DSI序列 | 支持 |
| 16.2.4 | 可用于FSE序列 | 支持 |
| 16.3 | 压缩感知加速技术 | 具备 |
| 17. 伪影校正技术 |  |  |
| 17.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 17.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 17.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |
| 17.4 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 17.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |
| 17.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 17.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 17.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 17.9 | 抑制头部、颈部、腹部、关节运动伪影 | 提供 |
| 17.1 | 可应用于T1像、T2像、黑水像 | 提供 |
| 17.11 | 可应用于冠状位、矢状位、横断位 | 提供 |
| 18. 附属设备（附属设备性能指标需要满足主设备的需求，并且相互兼容） |  |  |
| 18.1 | 不间断电源(MRI计算机系统) | 具备 |
| 18.2 | 磁体间磁屏蔽系统（包含射频屏蔽和必要的磁屏蔽） | 具备 |
| 18.3 | 水冷系统 | 具备（提供品牌和型号） |
| 18.4 | 恒温恒湿精密空调系统 | 具备 |
| 18.5 | 功能磁共振成像视听刺激呈现和反馈系统 | 具备 |
| 18.5.1 | 视觉任务刺激呈现屏幕分辨率不低于1920x1080@60Hz | 具备 |
| 18.5.2 | 双通道听觉刺激呈现，耳机与头线圈或头颈联合线圈兼容 | 具备 |
| 18.5.3 | 2x2被试反应键盘 | 具备 |
| 18.5.4 | 4x2被试反应键盘 | 具备 |
| 18.6 | 3T磁共振兼容经颅电刺激系统（支持多种电刺激方式、可编程、通道数≧33、每通道频率调节范围：0~5KHz，具备 basic 和 arbitrary 两种设置模式，可随时开启关闭Impedance阻抗功能） | 具备 |
| 18.7 | 主控电脑操作台两套 | 具备 |
| 18.8 | 线圈存储车或存储柜 | 具备 |
| 18.9 | 病人监控系统（监控磁体间内被试情况） | 具备 |
| 19. 其他要求 |  |  |
| 19.1 | 投标方负责以上所有设备（包含附属设备）的运输、安装和调试（包括但不限于磁体的运输、吊装和就位） | 提供 |
| 19.2 | 中英文使用手册各一套， | 提供 |
| 19.3 | 提供现场培训服务 | 提供 |
| *19.4 | 开放序列开发科研平台 | 提供 |

二、其他要求

1.	交货

合同签订后2年内交货（中标人须在接到采购人通知后9个月内完成交付）。

2.	保险

装运后由中标人按合同金额110%根据国际商会巴黎出版的《Incoterms 2010》投保一切险和战争险。

3.	运输、安装、调试、检测及验收

（1）	中标人负责货物的运输、安装、调试及检测，并提供此过程中必要的工具和耗材。

（2）	收货时货物外包装完好，货物名称、数量、规格、型号及厂家名称等与合同约定及装箱单相符。对于磁体间射频屏蔽和磁屏蔽，中标人应负责安排第三方专业检测，向采购人出具检测报告。

（3）	货物运达采购人使用场地后，中标人应及时安装调试，在3个月内交付使用。

（4）	产品安装调试完毕后运行稳定、可靠，各项功能与招投标文件、采购合同及产品出厂技术指标相符。

4.	质保、延保

（1）	设备自安装调试完毕并验收合格后，质保≥12个月。

（2）	中标人提供终身维保服务，免费维保期内中标人提供免费整机维保（包括但不限于磁体、冷头、线圈、水冷机的维保，必要的备品备件及液氦等耗材提供），投标文件须提供具体详细的维保方案；免费延保期结束后双方另行签订维保合同。

（3）	维保期内需提供24小时×365天技术电话支持，电话响应时间≤30分钟；需配备磁共振成像系统维修工程师，对无法远程解决的问题，安排工程师在≤24小时到达设备使用现场予以解决。

（4）	免费维保期内，中标人提供免费的新技术硬件升级；不涉及硬件的所有软件终身免费升级。

（5）	投标人保证自设备验收合格起，备品、备件及耗材供应时间≥10年。

5.	科研及技术支持

（1）	投标文件需提供详细的科研支持方案。

*（2）	开放序列开发科研平台，为序列开发平台的使用提供相关的技能培训、技术支持和资源支持，投标文件中提供详细方案。

（3）投标人派遣驻场科学家/工程师提供序列调试、序列开发、图像重建等方面的现场支持，服务时间≥5年，科研支持方案中需提供驻场人员名单及常驻城市。

6.	培训

（1）	设备安装调试后6个月内，投标人提供设备基本操作现场培训，满足采购人日常科研使用需求。

（2）	维保期内，投标人安排专职磁共振成像应用培训师，对采购人进行设备使用、维护及安全管理方面的现场培训，频率≥1次/年，投标文件需提供培训专家名单及常驻城市。

（3）	维保期内，投标人提供序列和图像重建现场培训，频率≥1次/年。

（4）	维保期内，投标人提供磁共振成像设备应用或平台管理方面的培训课程2人次/年。

7.	关于第三方产品

投标人所提供产品中如包含第三方产品，投标人应保证该产品质保期≥12个月，其中射频屏蔽和磁屏蔽质保期≥36个月；投标人须协助采购人与第三方签订质保期后的维保合同。

8.	旧机移除

采购人现有一套老旧3T磁共振成像系统设备需移除，投标人免费提供旧机拆卸移除服务。

9、执行的相关标准

1)	IEC 60825-1:2007(GB 7247.1-2012): 激光产品的安全-第1部分：设备分类、要求和用户指南；

2)	IEC 60601-1:1988 + A1:1991 +A2:1995(GB 9706.1-2007): 医用电气设备 第1部分：安全通用要求；

3)	IEC 60601-1-1:2000(GB 9706.15-2008): 医用电气设备第1-1部分：安全通用要求. 并列标准：医用电气系统安全要求；

4)	IEC 60601-1-2: 2004(Ed.2.1)( YY 0505-2012): 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验；

5)	IEC 60601-2-33: 2002(YY 0319-2008): 医用电器设备 第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求；

6)	IEC 60601-2-33:2010, AMD1:2013, AMD2:2015 (YY9706.233-2021): 医用电器设备 第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求；

7)	IEC 62464-1:2007(YY/T 0482-2010): 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定。

以上标准如有更新，以最新版本为准。

# 第四章 投标文件格式（补充）

此部分为招标文件第一册中第四章投标文件格式的补充和修改，如有矛盾，应以此部分格式为准。 格式IV-3-2投标分项报价表格式

项目名称：______________________             项目编号：_______________                   投标货币：人民币/元

7T磁共振成像系统分项报价：

投标分项报价表----关境外产品

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | FOB单价 （注明装运港或装运地点） | DAP单价（注明目的港或目的地） | DAP总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：_______________________________________________

备注说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用。

3.投标人须根据采购需求对各项产品进行报价，本次报价需包含可以完成采购需求中的所有内容，采购人后期不再支付任何费用。

投标分项报价表----关境内产品

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号和规格 | 数 量 | 原产地和 制造商名称 | 单 价 （注明装运地点） | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：_______________________________________________

备注说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用。

3.投标人须根据采购需求对各项产品进行报价，本次报价需包含可以完成采购需求中的所有内容，采购人后期不再支付任何费用。

3T磁共振成像系统分项报价：

投标分项报价表----关境外产品

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | FOB单价 （注明装运港或装运地点） | DAP单价（注明目的港或目的地） | DAP总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：_______________________________________________

备注说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用。

3.投标人须根据采购需求对各项产品进行报价，本次报价需包含可以完成采购需求中的所有内容，采购人后期不再支付任何费用。

投标分项报价表----关境内产品

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号和规格 | 数 量 | 原产地和 制造商名称 | 单 价 （注明装运地点） | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：_______________________________________________

备注说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用。

3.投标人须根据采购需求对各项产品进行报价，本次报价需包含可以完成采购需求中的所有内容，采购人后期不再支付任何费用。

### 格式IV-10

### 投标人企业类型声明函

说明：

（1）全部货物由中国的小微企业制造，即全部货物由中国的小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按投标报价评价的说明执行评标价格扣除。

（2）中国的中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（3）本项目采购标的所属行业为制造业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购货物买卖合同

（供参考）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：北京师范大学磁共振成像系统采购项目

采购项目编号：WT2024204

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：国产产品：买方于合同生效后1个月内向卖方支付30%合同价款，于设备安装调试完毕且由采购人组织验收合格后向卖方支付70%合同价款。进口产品：货物出厂前买方甲方将货款付给买方指定的外贸公司，外贸公司与中标（成交）供应商指定的境外执行机构签订外贸合同，合同价款的80%以信用证（凭发运单据承兑）方式开具给中标（成交）供应商指定的境外执行机构，合同价款的20%待采购人组织验收合格后电汇至中标（成交）供应商指定的境外执行机构。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

具体标的列表:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称/原产地 | 单价(元) | 金额 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 12.3  本项目资金属于财政性资金，项目合同金额支付时间受资金到位时限的限制，因上述原因买甲方不能按照支付条款按时支付时，不构成买甲方违约，由双方另行协商解

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。